- 视频内容：

此视频展示了在软件端设置“purge流动相A2”管路的操作

- 时间轴：

第11秒：开始；

第12秒：针对流动相的purge应优先明确其管路，本视频将以针对A2管路的purge进行演示；首先需要通过点住鼠标左键并拖动的方式将流动相B管路的占比降为0%（此处以初始参数为20%流动相B比例进行演示）

第15秒：通过拖动方式将流动相B比例降至0%后即可发现流动相A的占比变为100%（即purge的管路仅为A）；

第23秒：其次，需要确认purge流动相A中的具体管路信息，此处以purge流动相A2管路为例；

第30秒：通过“流动相选择”区域中的“A:”下拉控件指定A2管路；

第36秒：鼠标左键点击“更多选项”按钮以呼出液相泵控制弹窗；

第40秒：在液相泵控制弹窗的“冲洗 Pump”区域可以设置流动相purge的两个基本参数：“流速”与“时间”；分别通过点击两参数的调节按钮给定适当的数值（建议流速2ml/min，时间500s）；

第53秒：设置完purge的基本参数后，便可通过点击“冲洗 Pump”区域内的“冲洗”状态条引导purge功能；

第54秒：在真正运行purge前，软件会弹出“就绪检查结果”窗口，提示操作者将液相泵中的“purge阀”旋钮拧松（通常逆时针旋转一圈半即可）；

第59秒：确保手动将液相泵中的“purge阀”旋钮拧松后，点击“就绪检查结果”窗口中的“忽略警告执行”按钮，便可开始“流动相purge”的程序，此时“冲洗”状态条跳至左侧并显示为“绿色”；

第9分20秒：经过设定的500s，purge程序将自动停止，届时可发现“冲洗 Pump”区域中的“冲洗”状态条自动跳转至右侧并显示为“红色”；

第11份07秒：点击液相泵控制弹窗中的“关闭”按钮并将液相泵中的“purge阀”旋钮顺时针拧紧，便完成整套对流动相A2管路的purge程序。

- 关注区域：